全功能六頻道彩色生理監視器規格

- 詳細規格：

- Display 為10.1吋彩色觸控螢幕，可同時顯示6種以上生理波形。

- 主機具備有ECG/RR,SpO2,NIBP,Pulse, Temp,IBP組,等參數功能。

- 可選用3導線或5導線測量心電圖，實時監測

- 心率監測範圍為30~300 ±5%或±5bpm

- 具心律不整統計分析功能，並利用4導程以上來偵測心律不整。

- 具備Pacemaker detection監測範圍為2~700mV，Pulse wudth:0.5~2ms

- 單機可做Asystole,　Bradycardia,　Tachycardia, Ventricular fibrillation, Ventricular tachycardia等致命性心律不整分析。

- 單機可做ST分析功能，ST 趨勢圖可長達168小時。

- 具備阻抗型之呼吸計算功能，計算範圍為成人/兒童4~120 resp/min;新生兒4~180 resp/min.

- 非侵入性血壓具可由使用者設定四段式不同時間及不同間隔血壓自動量測功能。

- 非侵入性血壓量測時可顯示脈搏數,舒張壓,收縮壓,平均壓等數字顯示。

- 非侵入性血壓持雙管測量方式，以增加測量充放氣速度。

- 可設定三組頻道同時顯示不同導程之心電圖(如Lead II,AVR, V5同時顯示)。

- 病患資料可經由趨勢圖或表格化之數據顯示，至168小時區段觀察。

- 全覽波形儲存能力可達36小時。

- 可儲存200筆自動與手動快照

- 警報系統為四段顯示( High, Medium,Low and Information )，聲音及顯示同時提示。

- 具熱感式記錄器功能，可同時記錄3導程(含)以上波形

- 單機未來可擴充IBPx2, ETCO2, Entropy模組等功能。

- 另可搭配外接模組槽Second Frame, 具備完整模組擴充性。

- 具內建可更換式鋰離子蓄電池槽，可連續使用 3小時以上。

- 通過 75公分之高度掉落測試

- 具備網路連線性，提供HL-7醫療資訊交換標準介面，以利未來院方發展電子病歷系統發展。

- 需附衛生署核准許可證件。

  - 組合明細

- 生理監視器主機…………………………………..1台

- 三導程心電圖導線組……………………………..1組

- 非侵入性血氧導線（含成人血氧夾）…………..1組

- 非侵入性血壓導線（含標準壓脈帶）…………..1組

- ETCO2潮氣末二氧化碳模組……………...……..1組

- 記錄紙……………………………………………..1卷

- 蓄電池……………………………………………..1顆